充气式体温加温仪技术参数及商务要求

本次采购数量：1台，国别：中国

一、技术条件参数如下:

1、工作条件

- a)环境温度范围：5℃~40℃；

- b)相对湿度范围：30％~80％；

- c)大气压力范围：86 kPa ~106 kPa 。

d)电源连接条件交流220V  50Hz    输入功率2200VA内

2、物理参数：

- 1)送风管管道、接头处密封良好，无泄漏。

2)过滤器更换推荐周期： 每使用12个月或2000小时更换一次

*3、触摸式操作界面，LED高亮度显示屏，19.8cm*6.8cm大屏幕显示，各控制开关按键灵活可靠，使用方便，显示信息清晰稳定。

4、仪器出风口温度调节范围为30℃~45℃，连续可调，调节幅度为0.1℃，误差为±1℃。

5、仪器出风口风速范围为2~14m/s，连续可调。整机噪声不大于50dB。

6、仪器与体表加温毯连接后，毯内最大风压不大于270Pa 。仪器出风口与体表加温毯连接处能  承受3kg拉力。

7、实现倒计时功能，可以根据病人需要预先设定开机时数。

*8、内置PTC加热器及出风口温度检测双重超温保护，确保使用安全

二、体表加温毯

*1、无菌:  产品应无菌。

2、体表加温毯依据使用部位不同分为：全身体表加温毯、下身体表加温毯、上身体表加温毯、上身体表加温毯——上臂伸展型、儿童体表加温毯。

3、外观: 体表加温毯无纺布组件应平整、无毛絮、无明显破洞等缺陷。

*4、体表加温毯应与任何类型升温仪器可匹配使用。

5、皮肤刺激 :    皮肤刺激指数不大于1.0。

6、致敏:         产品应无致敏反应。

二、其他要求：

1）、产品质量保证期限≥12个月。

2）、提供生产厂家或销售商家的售后服务承诺书。