关于口腔设备与口腔器械的

采购公告

一、项目名称、数量、最高限价

| 名称 | 数量 | 备注 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牙科综合治疗机 | 2套 | 牙科综合治疗机2套包含： - 1.牙科综合治疗椅2台。 - 2.空气压缩机2台。 - 3.石膏打磨机2台。 - 4.压膜机2台。 - 5.打磨机（进口）2台。 - 6. 洁牙手柄10支。 | 20万元 |
| 根管马达 | 2套 | 根管马达2套包含： - 1.根管马达设备2台。 - 2.机括专用针20支 |  |
| 空气消毒机 | 3台 | 国产 |  |
| 拔牙器械 | 一批 | 详见器械明细表 |  |

二、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件

1、必须是“中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人”。

2、依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，若生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，须具有相应许可或认证资格；

3、若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表或注册登记表；

三、采购方式及其它要求

1、依据《中华人民共和国政府采购法》等相关的法律法规，医院采用竞争性磋商的采购方式进行采购活动，所有产品均进行两轮报价。

2、投标人员需提供投标企业委托书等相关证件。

3、生产企业或者生产企业的授权代理商均可参加。请生产企业的授权代理商现场出示相关的书面证明材料，否则院方可不接受其参加本次会议。

四、资料的准备

请参与者根据提供产品的特点，按照“政府采购投标文件模板”制作并装订成册一式叁份，资料内含第一次报价。

五、采购会议时间：2018年11月29日上 午 9点。

会议地点：遂宁市中医院天峰街7楼二会议室.

联系人 : 肖老师 电话: 0825-2255817

参加人员请于2018年11月29日下午8：30分到7楼二会议室递交相应资料。

六、如有不明情况，请咨询张先生 18398438702

- 附件1：口腔科设备与器械技术参数及商务要求

- 附件2：拔牙器械明细表

遂宁市中医院

2018年11月26日

附件1：

- 口腔科设备与器械技术参数及商务要求

- （一）技术参数

- 牙科综合治疗椅

- 配置情况：

- 全电动综合治疗机

- *2、配备洁牙机、国产洁牙手柄

- *3、配备空气压缩机、石膏打磨机、压膜机、进口打磨机

- 4、低压直流电机二支

- 5、进口（四孔）高速气涡轮手机二支

- 6、进口（四孔）低速气马达手机一套

- 7、电脑设定、自动恒温漱口给水系统

- 8、直流防干烧加热器一套

- *9、机器内所有水、气受压管都为进口管

- 10、三个治疗记忆位，能满足不同患者的各种记忆椅位的要求

- 11、三用枪二支（冷、热各一支）

- 12、强、弱吸唾器各一套

- 13、可调LED冷光口腔灯一套

- 14、低压观片灯一套（低压24V）

- 15、可旋转整体陶瓷盂盆一套

- 16、手机设防回吸装置及手机水管消毒系统一套

- 17、纸杯架、纸巾盒及搁物盘一套

18、 座椅最低可降至380毫米

- 19、净水瓶一套

- 20、组合式吸唾过滤器一套（可拆装及清洗）

- 21、多功能脚开关一套

- 22、医师座椅一张

（注：1、所有配套的设备均能完美配合牙科综合治疗椅的使用。2、具体数量参照《遂宁市中医院口腔科购买设备与器械清单》表）

技术部分：

牙科椅为间歇工作制，连续加载时间不超过15min，持续率不超过60％。

电源：220V±10％  50Hz ， 输入功率：600VA。

牙椅负载≥135kg

熔断丝规格：总网电源：RFl—20  500～20 4A。

牙科椅控制板：RFl—20  500～20  lA。

LED观片灯： 24V～7VA 。

口腔灯：10.5V～12.5V～55VA。

牙椅电机：24V～200VA。

加热器：24V～120VA。

外形尺寸：长2000X宽860X高1900mm。

2、连体牙科综合治疗机各部件的运动范围：

牙科椅(座垫中心)：380 mm～720 mm。

靠背转角：0°～70°。

器械横臂转角：≥100°。

平衡弹簧臂转角：≥200°，上下移动范围：≥400 mm。

器械盘转角：≥120°。

旋转痰盂旋转角度：≥90°。

灯臂转角：≥300°，上下移动范围：≥430 mm。

手术灯转角：≥270°。

助手臂转角：≥90°。

助手臂挂架盒转角：≥90°。

气源：气压 >0.55MPa   流量   >50L／min。

- 环境：温度 10～35℃ 相对温度 75％。

- 根管马达

- 1、多功能脚开关一套。

- 2、机括专用针10支。

3、优越的视野入口，微型反角机头。

- 4、大屏幕，专门的按钮控制。

5、支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。

*6、 预编程的程序≥9个，方便用户直接使用。此外还可个性化设置多个程序（适用于市面上的其他品牌锉）。

7、扭矩范围：0.6-5.2Ncm

- 8、速度范围：120-800rpm

- 空气消毒机

- 1、移动式。

- *2、消毒空间为80m³。

- 3、三维立体出风，循环风量：≥800m3/h。

- 4、紫内线辐射强度≥13000µW/cm2。

- 5、机外紫外线泄漏量：≤1µW/cm2。

- 6、细菌总量≤200cfu/m³。

- 7、噪音≤55dB。

- 8、功率≤220W。

- 9、负离子发生量≥6×107个/cm³。

- 10、采用初中效过滤，活性炭过滤，光触媒杀菌。

- 11、采用按键、红外线遥控操作，具有程控定时功能。

- 12、时间液晶直观显示，时间任意设置,消毒可设置6个时间段；

- 消毒时间自动累积计时。

- 13、具消毒增强功能。

- 器械一批

- 1、材质：医用不锈钢。

- 2、消毒方式:可高温消毒。

- 3、可根据科室具体需求更换器械。

- 4、部分器械型号见《遂宁市中医院口腔科购买设备与器械清单》。

- （二）商务要求

- 1、按政府招标采购要求提供全套资质和授权文件等。

- 2、质保期≥壹年，终生维修。

- 3、有免费维修电话，响应时间＜24小时。

- 4、三个工作日无法修复本设备，在48小时内提供备用机供甲方使用。

- 5、提供部分专用维修工具（如：一字、十字螺丝刀等）。

- 6、提供部分维修配件（如：设备配套快速接头一盒、水气管子等）。

- 7、提供设备易损件报价，并承诺配件可购买年限。

- 附件2：               拔牙器械明细表

| 序号 | 器械名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙挺（1#） | 20 | 国产 |
| 2 | 牙挺（2#） | 20 | 国产 |
| 3 | 牙挺（3#） | 10 | 国产 |
| 4 | 上颌切牙拔牙钳（1#） | 5 | 国产 |
| 5 | 上颌双尖牙拔牙钳（150#） | 8 | 国产 |
| 6 | 上颌右磨牙拔牙钳（18#） | 5 | 国产 |
| 7 | 上颌第三磨牙拔牙钳（210#） | 8 | 国产 |
| 8 | 上颌牙根拔牙钳（65#） | 5 | 国产 |
| 9 | 上颌左磨牙拔牙钳（18L#） | 5 | 国产 |
| 10 | 下颌磨牙拔牙钳（17#） | 5 | 国产 |
| 11 | 下颌切牙及牙根拔牙钳（46#） | 5 | 国产 |
| 12 | 下颌双尖牙拔牙钳（151#） | 5 | 国产 |
| 13 | 下颌第三磨牙拔牙钳（222#） | 8 | 国产 |
| 14 | 三角挺 | 2对 | 国产 |
| 15 | 骨膜分离器 | 6 | 国产 |
| 16 | 根尖挺（直） | 5 | 国产 |
| 17 | 根尖挺（弯） | 3 | 国产 |
| 18 | 去冠器 | 5 | 国产 |
| 19 | 小弯止血钳 | 5 | 国产 |
| 20 | 大弯止血钳 | 2 | 国产 |
| 21 | 充填器 | 10 | 国产 |
| 22 | 小挖匙 | 10 | 国产 |
| 23 | 邻面充填器 | 10 | 国产 |
| 24 | 高速涡轮手机 | 6 | 进口 |
| 25 | 手术刀柄 | 5 | 国产 |
| 26 | 刮匙 | 5 | 国产 |
| 27 | 慢速手机 | 2 | 进口 |
| 28 | 持针器（16CM） | 10 | 国产 |
| 29 | 眼科剪 | 10 | 国产 |
| 30 | 金管剪 | 5 | 国产 |