附件1：

牙科综合治疗椅及高速涡轮手机技术参数

牙科综合治疗椅

一、配置情况：

- 全电动综合治疗机

*2、配备洁牙机

*3、配备空气压缩机

4、低压直流电机二支

5、进口（四孔）高速气涡轮手机二支

6、进口（四孔）低速气马达手机一套

7、电脑设定、自动恒温漱口给水系统

8、直流防干烧加热器一套

*9、机器内所有水、气受压管都为进口管

10、至少三个治疗记忆位，能满足不同患者的各种记忆椅位的要求

11、三用枪二支（冷、热各一支）

12、强、弱吸唾器各一套

13、可调LED冷光口腔灯一套

14、低压观片灯一套

15、可旋转整体陶瓷盂盆一套

16、手机设防回吸装置及手机水管消毒系统一套

17、纸杯架、纸巾盒及搁物盘一套

*18、 座椅最低可降至380毫米

19、净水瓶一套

20、组合式吸唾过滤器一套（可拆装及清洗）

21、多功能脚开关一套

22医师座椅一张

*23、机箱要求密胺材料（或金属）便于清洗消毒

（注：所有配套的设备均能完美配合牙科综合治疗椅的使用。）

二、技术部分：

1、牙科椅为间歇工作制，连续加载时间不超过15min，持续率不超过60％。

电源：220V±10％  50Hz ， 输入功率：600VA。

牙椅负载≥135kg

熔断丝规格：总网电源：RFl—20  500～20 4A。

牙科椅控制板：RFl—20  500～20  lA。

LED观片灯： 24V～7VA 。

口腔灯：10.5V～12.5V～55VA。

牙椅电机：24V～200VA。

加热器：24V～120VA。

外形尺寸：≤2000*860*1900mm。

2、连体牙科综合治疗机各部件的运动范围：

牙科椅(座垫中心)：380 mm～720 mm。

靠背转角：0°～70°。

器械横臂转角：≥100°。

平衡弹簧臂转角：≥200°，上下移动范围：≥400 mm。

器械盘转角：≥120°。

旋转痰盂旋转角度：≥90°。

灯臂转角：≥300°，上下移动范围：≥430 mm。

手术灯转角：≥270°。

助手臂转角：≥90°。

助手臂挂架盒转角：≥90°。

气源：气压 >0.55MPa   流量   >50L／min。

高速涡轮手机技术参数（允许进口）

1、转速：≥400000rpm

2、头部直径(mm) ：11.9mm

3、头部高度(mm)：13mm

*4、功率(w)：≥30W

5、重量(g)：≤46g

6、车针规格(ISO)：314/315

7、驱动气压（bar）：2.3-3.3

8、高性能钛金机身

9、QSF速停系统

10、带有双重防回吸功能的“机头保护系统装置（PHS）”

11、通用型ISO标准接口

12、四孔喷雾，极佳的冷却效果，静音效果

13、低振动的夹持系统

*14.进口陶瓷滚珠轴承