附件3：

动态心电记录仪技术参数

软件要求：

- 1 、系统模块

- 平台整合：常规心电、动态心电、动态血压在一个平台中，数据集中处理，通过页签进行分类

- 远程会诊分类：区分本院病例数据和远程病例数据

- 录入数据：记录上次选择的主要录入信息

- 远程会诊：可选择申请的远程医院，提供远程医院列表

- 取消会诊：在完成会诊前，可以取消申请的远程会诊

- 个人工作台：诊断远程的动态心电、动态血压自动下载到个人工作台中，跟随账号，即使更换电脑也不会丢失数据，也方便统计诊断的病例数。

- 查询：支持30+查询条件，支持患者姓名、检查结论模糊查询

- 签名：常规心电支持电子签名、打印签名、手动签名多种签名方式

- 动态心电

- 接口模块与院内信息化系统无缝对接，包含HIS、PACS、EMR等

- 2、分析模块

- *智能全导联预分析：支持最多12导同步预分析功能，并自动排除干扰导联及无信号导联

- 自定义参数预分析：支持预分析R波及干扰波的预设功能

- 房扑/房颤分析工具：小时散点图及时间散点图功能

- 3、模板模块

- *全模板瞬时叠加：提供所有聚类模板“0”延迟同步叠加功能，瞬时可查看所有模板同步叠加情况

- 重聚合：支持12导任一导联重新聚合功能，每一次聚合系统均自动进行一次运算

- *模板匹配调节轴：支持聚类模板精细化分类调整功能

- 蓝钉：人工编辑后的心搏以蓝色图钉标识，不再参与后续重分析过程

- 直方图：提供间期及间期比直方图，并支持直方图滚动选取，以及直方图多选功能

- Lorenz散点图：支持散点图圈选（或框选）编辑功能

- 4、事件模块

- *智能事件：提供最快心率、最慢心率、最长RR间期、最短RR间期默认送入打印队列，且系统自动筛选无干扰、无心率失常的最佳片段；事件提供多种排序方式

- 留图痕迹：支持预留片段图标记功能

- 特殊事件识别：支持间位性室早、室性加速性、室性逸搏、房性加速性、房性逸搏、疑似阻滞事件识别

- ST段瞬时扫描：支持ST段自定义定标，趋势图随定随改变

- 5、高级模块

- 心率变异：提供心率变异时域和频域功能

- 心率震荡：提供心率震荡功能

- 心率加（减）速力：提供心率加速力和减速力功能

- QT(c)离散度：提供QT(c)离散度功能

- T波电交替：提供T波电交替功能

- 6、报告模块

- 首页自定义：提供报告首页样式及内容自定义编辑功能

- 智能结论：提供可编程式自动结论，并具有逻辑功能

- 多类型电子版报告：支持生成多种形式电子版报告

- 7、其他

- *全局撤销：支持全局撤销功能，最多可撤销5步，包括对预分析的撤销

- 智能联想：修改前一个心搏的类型，之后的心搏类型智能识别

- 特征性独立起搏通道：通过颜色区分不同起搏心腔，便捷直观

- *兼容性升级：可升级为18导、12导兼容分析系统

- 8、工作站要求配置

- 品牌电脑一套、品牌打印机一套

- 硬件要求：

- *供电方式：可充电锂电池

- 常规采样频率：≥6000Hz

- 起搏采样频率：≥16000Hz

- 显示方式：≥2.2寸液晶显示屏

- 导联方式：威尔逊导联体系

- 导联线固定方式：固定旋钮模式

- 记录时间：≥24小时

- 数据存储方式：SD卡

- 记录器存储容量：≥8GB

- 记录盒特征：支持基本信息预登记

- 支持断电续采

- 记录时长：24/48/72小时