血管内超声系统技术参数

预算：5万元      数量：1台

*1、同时支持40MHz、60MHz两种频率的机械旋转式超声诊断导管；

2、支持自动/手动回撤；

*3、自动回撤速度0.5mm/s、1mm/s、5mm/s、10mm/s四档可选，回撤150mm最快仅需15s；

*4、最高支持100FPS帧频采集；

5、单次最大回撤距离150mm；

*6、单次自动回撤，最多可采集9000帧图像；单次手动回撤，最多可采集16000帧图像；

7、回撤马达配置OLED显示屏及控制按键板：

8、回撤马达显示屏，可同时显示回撤距离，及当前回撤速度；

9、可通过回撤马达上的按键，控制旋转成像、自动回撤的启动和停止，以及切换当前自动回撤速度；

10、回撤马达与滑板采用一体化设计，提升回撤精度及稳定性，且术中无额外耗材费用；

11、使用鼠标/键盘进行输入和控制，符合用户操作习惯，降低失误操作的概率；

12、具有中/英文操作界面，扁平化的操作界面层级，操作简单、界面直观，方便临床使用；

13、处理器要求Intel（R）Core（TM）i7-7700 3.6GHz及以上；图形处理器要求GeForce GTX 1050 Ti及以上，搭载大于等于240G固态硬盘，提供极强的运算能力，提升开机速度，支持大帧率高清图像处理，使用流畅；

14、具有更符合互联网时代的数字化信息交互手段：

15、内置大于等于1T高速机械存储硬盘，可同时存储多个病例数据，降低数据维护难度；

16、配置DVD刻录机、USB3.0接口、RJ45网络接口，数据可以以DVD/CD/移动存储/网络等多种方式导出；

17、支持DICOM3.0、AVI、BMP、JPG等多种格式导出数据，交互方式灵活多样；

18、支持多种方式显示：

19、配备大于等于19英寸，1280*1024高分辨率专业医用显示器；

20、配置DVI视频输出接口，支持显示拓展；

21、配置医用热敏打印机。

22、多种图像风格显示：可选择标准、高分辨率、管腔边界锐利三种图像风格可选，血管解剖结构、病变及支架辨识更容易；

23、成像范围：图像成像半径4~8mm内可调，同时系统针对不同频率导管有成像半径值的推荐；

24、灰度调节：支持对图像的亮度进行调节；

25、可以自动识别管腔及外弹力膜边界；

26、动态播放：将选定帧前后一定帧数范围的图像组成动态影像，反复播放，以此获得更准确的血管管腔、血流边界、病变状况等信息，播放帧数范围3~15内可调；

27、图像显示模式：支持包括单横切面视图、单横切面+纵切面视图、双横切面+纵切面视图等多种图像查看模式； 可比较查看多个血管截面，方便对比远端、近端图像及病变信息；截面之间的距离可自动测量；

28、纵切面视图显示：

29、支持纵切面的显示与隐藏；支持纵切面显示区域的放大和缩小；

30、可通过调整横切面图像上的旋转标尺，来显示不同角度的纵切面；

31、纵切面下方设有数字标尺，可直观反映病变/支架的长度和位置；

32、注释：可在图像中任意位置增加注释，注释自定义；

33、具有书签功能，可在任意时间设置书签，可在任意位置设置书签，书签数量不限，支持书签的多种形式显示，方便识别与定位书签位置；

34、测量功能：自动测量：针对选定截面，可对剩余管腔、外弹力膜边界等进行自动识别和检测，并自动计算斑块负荷；手动测量：横切面上可进行面积和长度的测量，并自动将横截面保存为书签；纵切面上可进行长度测量； 可自动测量书签之间的距离、当前位置到书签的距离、当前位置到参考位置的距离；

35、数据存储、导出方式、导出格式多样；

*36、图像低噪模式：具备图像低噪模式选择，可以有效降低图像噪声信号，提高图像分辨率；

37、演示模式：支持演示模式，在演示模式下，可以对医生进行操作演示或者培训；

38、辅助标记功能：可以根据医生选择的检查血管段，全自动分析并标注当前检查需要重点关注的信息，如斑块负荷＞50%，MLA位置等相关信息。

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求58%（主要评分因素） | 58分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），重点参数不满足扣一项5分，一般参数不满足扣一项1分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务8% | 8分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩3% | 3分 | 投标人提供自2020年1月1日（含2020年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得3分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |