便携式超声技术要求

- （一）技术参数

- 1、主机系统性能

- 1.1、支持多语言操作界面，支持数字键盘中文输入

- 1.2、≥15”彩色医用液晶显示器

- 1.3、显示器可独立于主机调整角度

- ▲1.4、物理键盘控制面板，可独立于主机调节角度，同时可支持彩色液晶触摸屏控制面板，支持虚拟数字键盘

- 1.5、轨迹球操作

- ▲1.6、主机内置≥2个探头接口，大小一致，全激活，互通互用；根据临床配置需要，支持外接扩展到4探头接口，全激活。

- 1.7、内置锂电池独立供电，具有屏幕标识、音量反馈及控制面板状态指示灯电量提示

- 1.8、数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit

- 1.9、二维灰阶成像单元

- 1.10、谐波成像单元

- 1.11、M型成像单元

- 1.12、彩色M型成像单元

- 1.13、解剖M型成像单元：≥3条取样线，360°旋转调节（和探头相关）

- 彩色多普勒成像单元

- 1.14、频谱多普勒成像单元

- 1.15、空间复合成像

- 1.16、二维角度独立偏转成像

- 1.17、斑点噪音抑制技术，多级可调

- 1.18、扩展成像多级可调，支持二维、彩色多普勒模式

- 1.19、二维/彩色双实时对比成像

- 1.20、一键优化，单次操作，支持二维、彩色及频谱模式

- 1.21、局部放大：放大倍数多级调节，支持画中画功能

- 1.22、一键全屏放大，支持二维、彩色等模式

- 1.23、穿刺引导功能：支持单条引导线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度；穿刺增强技术，支持双幅显示，增强平面可多角度调节

- 1.24、碎石引导中位线

- ▲1.25、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图形化直观显示，而非单独的中文或英文显示

- 2、测量/分析

- 2.1、常规测量软件包

- 2.1.1、基本测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

- 2.1.2、彩色剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流，显示最大速度、平均速度、血流量，补偿角度可调

- 2.1.3、彩色血流速度，彩色多普勒模式下测量血管中某点的血流速度，可同屏显示≥7组数据

- 2.2、具有专科测量软件包

- 2.2.1、腹部、妇科、心脏、产科、泌尿、小器官、儿科、血管测量软件包

- 2.2.2、产科测量软件包

- 2.2.3、心脏测量软件包，支持≥3种左室心功能评估方法、Auto EF心内膜自动描迹

- 2.2.4、血管测量软件包

- ▲2.2.5、造影软件包

- 3、电影回放及原始数据处理

- 3.1、支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

- 3.2、支持不同探头4幅图像同屏动态回放，回放速度可调

- 4、存储及数据管理

- 4.1、硬盘≥1T

- 4.2、支持DICOM 3.0接口

- 4.3、同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像

- 4.4、多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI、TIFF等格式输出

- 5、系统技术参数及要求

- 5.1、 二维灰阶成像单元

- 5.1.1、最大显示深度：≥40cm

- 5.1.2、TGC: ≥8段

- 5.1.3、动态范围: ≥270，可视可调

- 5.2、彩色多普勒成像单元

- 5.2.1、包括速度、能量、方向能量显示等

- 5.2.2、增益调节≥200

- 5.2.3、智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转

- 5.3、频谱多普勒成像单元

- 5.3.1、包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

- 5.3.2、PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量，用户可根据不同检查部位自定义测量结果项目

- 5.3.3、取样容积：1-20mm

- 6、探头规格

- ▲6.1、为满足临床扩展需求，可支持探头类型：凸阵、线阵、相控阵、腔内、容积、经食道、腹腔镜、凸线双平面探头等

- 6.2、凸阵探头:频率 1-7 MHz；线阵探头: 频率4-15 MHz

- ▲6.3、可支持凸-线双平面探头，单个插口连接主机，可实现两个平面的同屏显示并快速切换探头可探测角度≥198°

- ★7、配置：主机1台、凸阵探头1把、线阵探头1把、凸阵探头穿刺架1个、可升降专用台车1台。

评分细则

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求45%（主要评分因素） | 45分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），标注“▲”的为重点参数，不满足要求的一项扣4分；未标注“▲”的为普通参数，不满足要求的一项扣0.5分。直至本项扣完为止。带“★”的要求为实质性要求。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 投标人满足招标文件评分要求需要提供的证明材料（如涉及需提供），没提供相应证明材料则视为无效响应 |
| 3 | 服务20% | 20分 | 根据供应商针对本项目制定的供货及售后方案进行综合评分： ①供货进度计划及安装调试方案；②售后服务计划；③售后服务质量保证；④备品备件供应方案。内容齐全无缺失，完全满足以上要求的得20分；每缺少一项内容扣5分，每有一处内容存在错误或不足的扣2.5分，每项最多扣5分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩4% | 4分 | 投标人提供自2023年1月1日（含2023年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得4分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 业绩一览表 |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |