输液输血加温仪技术要求

一、技术参数

1、双通道加温，可同时输血与输液，具有两个加温条，每个通道可独立设置温度和控制加温。

▲2、显示屏：≧5.0英寸图形点阵65K色IPS触摸屏，可同时显示两个通道的设置温度、实时温度、故障信息、工作状态等。（需提供证明材料）

3、温度设置范围：30℃-42℃，温度步进：0.1℃。

4、控温精度：±0.5℃。

5、温度单位选择：摄氏度℃、华氏度℉。

6、预热时间：从室温（23±2℃）加热到 36℃的时间应小于2分钟。

7、报警功能：超温报警、低温报警、加热异常报警、电量不足报警。

▲8、超温报警：加温仪测量温度高于设置温度3℃时超温报警，自动切断加热，电源停止加热。（需提供证明材料）

9、低温报警：加温仪开始加温2分钟后，测量温度低于30℃时，低温报警。

10、适用输血输液器：标准一次性PVC输血/输液器。

11、加温方式：干式硅胶包裹式加温，液体管路无裸露部分。

▲12、加热管规格：可适配管径3.5-5mm，6-7mm，9.5mm；长度为80cm，100cm，120cm，140cm。（需提供证明材料）

13、加热管材质：医用级硅胶材质，三腔硅胶套管，集成4组发热丝，两个独立温度传感器。

14、加热耗材：直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材，节约成本。

15、具有参数记忆功能：记忆配置打开时对最后一次加热的设定参数进行长期储存，关闭时参数不保存，重新开机后为最低温度。

16、具有交直流自动切换功能：当交流电源断开时产品自动切换到内部电池供电。接上外部电源后自动切换到外接电源供电，电池电量不满时自动给电池开始充电。

17、具有交流掉电提示功能：当外部交流电源由接触到脱落后，用声音提示。

18、工作指示：正常工作时，显示温度值、运行提示。

19、具有静音功能：发生报警后，可通过报警暂停键暂时中断报警声音的输出。

20、液体设置功能：可设置、保存常用液体的名称和加温范围。

▲21、具有语音提醒功能：当语音开关打开时，在产品的操作过程中对于用户的关键操作与数据进行语音提醒。（需提供证明材料）

22、音量可调节，分为低、中、高。

▲23、配备内部电池：充电完成后，在室温环境下，温度设置为 30℃的条件下单通道连续工作不小于 5 小时。双通道连续工作时间不小于 2.5 小时。（需提供证明材料）

▲24、配备加压功能模块：具备两种压力单位KPa和mmHg显示，压力值设定范围：0-300mHg，可实时压力显示；可自动加压，可设高低压；具有≧8英寸触摸操作显示屏。（需提供证明材料）

评分细则

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求48%（主要评分因素） | 48分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），标注“▲”的为重点参数，不满足要求的一项扣5分；未标注“▲”的为普通参数，不满足要求的一项扣1分。直至本项扣完为止。带“★”的要求为实质性要求。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 投标人满足招标文件评分要求需要提供的证明材料（如涉及需提供），没提供相应证明材料则视为无效响应 |
| 3 | 服务16% | 16分 | 根据供应商针对本项目制定的供货及售后方案进行综合评分： ①供货进度计划及安装调试方案；②售后服务计划；③售后服务质量保证；④备品备件供应方案。内容齐全无缺失，完全满足以上要求的得16分；每缺少一项内容扣4分，每有一处内容存在错误或不足的扣2分，每项最多扣4分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩5% | 5分 | 投标人提供自2023年1月1日（含2023年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得5分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 业绩一览表 |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |