心输出量测量仪技术要求

（一）技术参数

▲1、主机具有≧12英寸的TFT彩色平面液晶触摸操作显示屏，主机及屏幕一体化，需配有内置电池，工作时间不小于4小时，系统需可利用患者身高和（或）体重数据计算体表面积（需提供证明材料）。

2、所检测数据必需能按“曲线图”形式显示、分析、打印、保存和输出，可同时显示4个参数波动趋势范围图，所有参数波动趋势范围图都可以显示。

3、以及所检测数据可按“表格报告”形式、“图谱报告”形式、“曲线图报告”形式、“条形图报告”的形式等模式，显示、储存、打印和输出。

▲4、设备需能分别显示监测左心、右心的如下参数：心肌收缩力指数、势动能比、每搏心输出量、每搏指数、每搏功、心输出量、心脏指数、心脏功率、外周血管阻力、外周阻力指数、峰值流速、速度时间积分、分钟距离、校正流动时间等血流动力学参数，并且所有参数的“曲线图”可分析显示差值百分率，系统可显示不小于64组的测量数据，系统可显示以上所有参数的当前测量趋势图和比较趋势图（需提供设备内照片或截图证明）。

5、工作原理需采用经体表连续多普勒超声波原理，需具有实时分别测量患者左心和右心每搏心排量、心肌收缩力的功能，每搏心输出量为直接实际检测值，非计算结果。

- 6、连续多普勒超声探头需能重复使用，无专用耗材高值耗材，探头尺寸直径≤1.5cm，且握持手柄为易拆卸式设计，便于操作。

- 7、设备需具有实时医嘱编辑系统、多普勒流量频谱图自动描记系统、多普勒流量频谱图手动描记系统、多普勒图像波形对比度调节系统、流出道直径校正系统、多普勒流量频谱图回顾系统、病案回顾系统、多账户多数据管理系统、房颤专调系统、心率不齐专调系统、界面个性化布置系统。

▲8、适用于各年龄段的人群，需配套全年龄段的正常值参考范围，包括1-30天新生儿正常值参考范围，可实现参数单位的切换，便于根据体重计算补液及用药量，身高、体重数值均可精确到小数点后三位，要求可使用克重单位（需提供证明材料）。

- 9、机器需内置不少于10种语言，包括中文，并支持语言间的一键切换，系统需内置二维码支持扫码查阅用户手册，登陆服务可帮助用户诊断操作问题。

- ▲10、配置有胸部贴合式连续监测模块传感器或胸部连续监测探头（需提供证明材料）。

▲11、设备使用期限≧10年（需提供证明材料）。

★12、配置清单：主机1台，不连续监测探头/传感器1个，心脏连续监测探头/传感器1个，血氧监测模块及探头1套，电池及电源适配器1套，专用台车1个，图文输出设备1台，触控笔2个。

评分细则

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求42%（主要评分因素） | 42分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），标注“▲”的为重点参数，不满足要求的一项扣6分；未标注“▲”的为普通参数，不满足要求的一项扣2分。直至本项扣完为止。带“★”的要求为实质性要求。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 投标人满足招标文件评分要求需要提供的证明材料（如涉及需提供），没提供相应证明材料则视为无效响应 |
| 3 | 服务20% | 20分 | 根据供应商针对本项目制定的供货及售后方案进行综合评分： ①供货进度计划及安装调试方案；②售后服务计划；③售后服务质量保证；④备品备件供应方案。内容齐全无缺失，完全满足以上要求的得20分；每缺少一项内容扣5分，每有一处内容存在错误或不足的扣2.5分，每项最多扣5分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩5% | 5分 | 投标人提供自2023年1月1日（含2023年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得5分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 业绩一览表 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |