心电监护仪（子母机）招标技术要求

一、心电监护仪（母机）要求:

▲1、主机集成不少于4个模块插槽，支持连接模块扩展插件箱，插件箱可扩展不低于8个插件槽位。（提供彩页或说明书证明材料）

2、主机配备电源线卡扣（防止电源脱落），一个VGA或HDMI接口以及不少于4个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

▲3、标配六参数模块1个，监测参数：心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)。

4、支持选配麻醉气体（AG）、有创心排（C.O.）、双频指数模块（BIS）、呼吸力学模块（RM）、有创血压（IBP）、呼气末二氧化碳（EtCO2）等。

▲5、主机屏幕尺寸≥15英寸大屏幕彩色触摸显示屏，分辨率不低于1024*768，支持同屏显示≥11道波形。（提供彩页或说明书证明材料）

6、弹出的各界面窗口可拖曳，便于观察窗口后面内容。

7、支持机内存储＞6G数据,1G存储空间的数据存储量如下：至少68000组无创血压测量回顾，至少4500组报警事件/心律失常事件回顾。

▲8、支持不少于30种实时心律失常分析，包括肢体低电压、室性逸博、插入性室早等心律失常分析。（提供说明书或设备界面截图证明）

9、除AC电源指示灯外，机器配备三个独立的物理报警灯，显示在三个不同的报警灯位置，并且可以同时显示且分别显示，以提供更直观的报警提醒；含静音指示灯，在静音状态下常亮，以避免医护人员疏漏报警状态。

10、同品牌具备多参数数字遥测监护产品，支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

11、监护仪配备电池，总容量不低于9600mAh，在环境温度25℃，监测NIBP、SpO2和ECG参数的条件下，电池支持监护仪连续工作时长不得低于8小时。

12、所投监护仪设计使用年限≥10年。

二、转运模块（子机）参数要求:

1、彩色触摸屏幕，尺寸≥5英寸。

▲2、具备和模块一体的防滑提手。（提供彩页或说明书证明材料）

▲3、支持电源线直接连接模块充电，可插拔充电锂电池，续航时间≥4.5H，支持在不开机情况下查看电池电量。（提供彩页或说明书证明材料）

4、监护参数:心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)。

5、触摸屏具有锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态。

6、不低于1.2m 防跌落，防护等级≥IP44，环境恶劣野外、雨天仍能正常使用。

评分细则

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求48%（主要评分因素） | 48分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），标注“▲”的为重点参数，不满足要求的一项扣5分；未标注“▲”的为普通参数，不满足要求的一项扣1.5分。直至本项扣完为止。带“★”的要求为实质性要求。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 投标人满足招标文件评分要求需要提供的证明材料（如涉及需提供），没提供相应证明材料则视为无效响应 |
| 3 | 服务16% | 16分 | 根据供应商针对本项目制定的供货及售后方案进行综合评分： ①供货进度计划及安装调试方案；②售后服务计划；③售后服务质量保证；④备品备件供应方案。内容齐全无缺失，完全满足以上要求的得16分；每缺少一项内容扣4分，每有一处内容存在错误或不足的扣2分，每项最多扣4分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩4% | 4分 | 投标人提供自2023年1月1日（含2023年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得4分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 业绩一览表 |
| 5 | 投标文件的规范性2% | 2分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |